肌电图/诱发电位仪技术指标及参数

一、技术参数及要求

（一）放大器技术参数

1、通道数：四通道。

2、显示灵敏度：0.01uV/div到30mV/div电压灵敏度：0.05uV/div到 10mV/div。

3、共模输入阻抗：≥3000兆欧。

4、系统输入短路噪声≤0.4uV RMS。

5、系统共模抑制比：≥117db。

6、分辨率：24比特。

7、采样率：≥200千赫/每通道。

8、频率范围：0.15Hz～10KHz，电压测量误差+5%-- -15%。

9、扫描速度测量误差（扫描时程）：0.5ms/D—30s/D误差要求不超过±5%。

10、供电方式:工控主机整机一体化交流供电，可持续全天工作。

（二）电流刺激器：

1、最大电流脉冲强度：100mA±5%，脉冲强度误差≤±5%。

2、脉冲输出频率：0.1Hz～120Hz。

（三）视刺激器：

1、模式翻转刺激器、LED眼罩、黑白多档可调棋盘格，水平条，竖条格、横条格、垂直条模式图案。

2、刺激视野：满视野、半视野、1/4视野。

3、注视点：可移动。

（四）听刺激器：

1、耳机声刺激器：最大Click声强:≤125dB(SPL峰值)，纯音，爆发音等。

2、刺激极性：疏波，密波，交替波。

3、对侧耳最大白噪声声强105—115db(SPL峰值)。

4、掩蔽音：左、右、双侧、对侧或同侧白噪音。

二、软件功能和要求

1、肌电图软件包：干扰相、运动单位电位、静息电位 单纤维 同步电位。

2、神经传导速度软件包：感觉神经传导速度、运动神经传导速度、F波、H反射、重复电刺激、运动单位数目估计、瞬目反射、交感皮肤反应、多道运动。

3、体感诱发电位软件包：上肢诱发电位、下肢诱发电位 脊髓诱发电位、阴部诱发。

4、听觉诱发电位软件包：听觉脑干诱发 多道听觉诱发、40HZ。

5、视觉诱发电位软件包：视觉诱发 LED闪光诱发、自定义视觉。

6、事件相关电位软件包：听觉P300 视觉P300 听觉P50。

7、运动诱发电位软件包：（配齐相关配件，无需磁刺激器，可直接开展临床工作）。

8、前庭诱发电位软件包。

9、表面肌电。

三、主机配置：

1、工作界面支持中文输入，全中文报告，报告模板可以自定义，可轻松完成三种报告形式：（1）屏幕打印报告；（2）波形、数据和注释内容集中打印的标准报告（3）其他普通电脑备份回放报告。

2、所完成的各项检查均可在普通电脑上回放, 并可对数据进行再次分析、再次平均和数据保存，使用三种报告形式，自动生成报告和打印报告。

3、配稳压隔离电源。

四、服务及其他要求：

1、免费质保期：≥1年，终生维修：质保期外收取零配件费，不收维修费。

2、接到用户通知后，4小时内做出响应，并在24小时内派员达到用户现场。

3、免费提供操作和维修培训。

4、厂家应确保消耗品及维修配件八年内长期供应。