## 附件-清单明细
注： 1、报名时请提供样品。 2、均须为四川省药品和医用耗材招采管理系统挂网产品； 2、带“★”标注的单价、适应症以及基本要求为实质性要求，供应商必须响应并完全满足。（提供承诺函）
项目编号 | 申购科室 | 项目名称 | ★预估单价≤（元） | ★适应症 | ★基本要求 | ★是否要求 挂网产品 | ★是否要求 提供样品 | 医疗器械注册类型
HCLX2026021 | 心脏大血管外科 | 经导管人工主动脉瓣膜系统 | 152200 | 主动脉瓣反流（大瓣环） | 1.兼顾治疗主动脉瓣膜返流及合并狭窄的患者； 2.规格齐全，瓣膜尺寸23-33mm，独家规格31mm和33mm，适用超大主动脉瓣环患者； 3.JeniGal®抗钙化工艺处理瓣叶，延长产品使用寿命； 4.一体式设计，精准定位，精准同轴性； 5.单点Marker指引，提升手术操作立体感； 6.低oversize锚定，避免压迫传导束； 7.自适应防漏环设计，极大减少瓣周漏； 8.可调弯输送系统，适应不同水平夹角，操作安全简捷； | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026022 | 心脏大血管外科 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 24800 | 主动脉瓣狭窄 | 球囊直径20mm-30mm，整套需要包含:球囊导管、注射器、球囊延伸管、扩张器、导丝、探条、量尺组成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026023 | 心血管内科 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 12000 | 用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄成都≥50%）进行预处理及球囊扩张 | 1.球囊直径：（2.5，2.75，3.0，3.25，3.5，3.75，4.0）mm； 2.球囊长度：12mm 3.额定爆破压力10atm； 4.电极片数：6个 5.电极组数量：2组 6.冲击波位点数 / 次激发 ：4 个 7.冲击波总数：320 个 8.导管外径：1.08mm； 9.有效长度：138mm； 10.适配导丝：0..014英寸； 11.兼容6F导管 12. 涂层：球囊前后递进端亲水涂层 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026024 | 心血管内科 | 左心部传送导管系统 | 2169 | 心脏再同步治疗 | 该产品由以下部件组成:带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀及其辅助工具材料主要为聚丙烯和苯乙烯。扩张器杆为含硫酸钡的高密度聚乙烯，座为含二氧化钛的高密度聚乙烯。导引钢丝为304不锈钢。导管切开刀由304不锈钢刀片、聚酰胺凹槽和聚碳酸酯刀柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026025 | 心血管内科 | 传送导管系统 | 2282 | 心脏再同步治疗 | 该产品由1根内导管、1根带SureValve止血阀一体式传送导管和2个止血阀辅助工具组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命24个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026026 | 胃肠疝外科 | 一次性使用外科牵开固定器 | 960 | 低位直肠良恶性肿瘤 | 1、新型弹性牵开系统，操作简便迅速，大幅缩短手术时长，用于低位直肠癌术式； 2、准确、牢固可靠，充分稳定暴露肛门部位，节省人力，有效减少误操作，明显提高手术精准度； 3、使经肛手术术野狭小，部位较深且操作困难的术式变得精准容易； 4、手术过程中器械的位置和拉力可灵活调节，减少硬性牵开带来的组织损伤，安全性高； 5、术中可调整硅胶条拉钩数量和位置，为手术提供可变且稳定的术野； 6、杜绝感染：本品为一次性使用，避免二次使用带来的交叉感染，符合新冠后国家感控新要求。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026027 | 神经内科 | 颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ） | 20966 | 颅内动脉狭窄 | 该产品由自扩张支架、递送导丝及导管鞘组成。支架由镍钛合金材料制成，近端和远端各带有四个不透射标记带，中央支架节段之间形成3联结构。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026028 | 神经内科 | 导丝 | 4227 | 颅内动脉狭窄 | 该产品包括导丝，扭控器和导入器。导丝为可操控型，由芯丝，绕丝，可塑性远端组成；芯丝的材料为304不锈钢，绕丝的材料为白金/钨，可塑性远端材料为镍钛合金；导丝近端涂有PTFE涂层远端涂有Parylene亲水涂层；导丝头端的远端部分具有不透X射线性。射线灭菌，一次性使用。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026029 | 神经内科 | 导丝 | 2100 | 颅内动脉狭窄 | 该产品为可控导丝，芯丝材料为304不锈钢，近端部分涂有!聚四氟乙烯(PTFE) ，标称直径为0.0l0in和0.014in,标称长度有182cm、205cm和300cm可供选择。导丝远端2cm 部分具有可成形性，Transend EX Platinum 导丝和Transend300cm导丝配有3cm长的头端铂钨合金弹簧圈。所有导丝均带有芯线和ICE亲水涂层表面。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026030 | 神经内科 | 微导管Excelsior XT-27 Microcatherter | 4541 | 颅内动脉狭窄 | 该产品包括微导管和配件。微导管由座、应力缓冲器、导管内层、管杆和金属补强组成，带有铂铱合金不透射线标记，涂覆亲水涂层。制造材料为：座：尼龙；应力缓冲器：热塑性硫化橡胶；导管内层：PTFE和Pebax;末端和中部管杆：Pebax；近端管杆：尼龙；金属补强：不锈钢。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026031 | 神经内科 | 颅内支架 | 42000 | 颅内动脉狭窄 | 该产品由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合设计。支架每一端有四个铂钨合金标记带，支架外表面涂有Parylene-C涂层。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026032 | 神经内科 | 灌注导管 | 4650 | 颅内动脉狭窄 | 主要由导管、导管座组成。产品外表面有清水涂层，内腔有PTFE涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有一个标记带，材料为铂钨合金。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026033 | 神经内科 | 远端通路导管 | 15800 | 颅内动脉狭窄 | 该产品由管体、应力管和鲁尔座组成，管体远端涂覆亲水涂层，配备附件导引鞘。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026034 | 神经内科 | 颅内血栓抽吸导管 | 15800 | 急性脑中风 | 该产品由管体、应力管和鲁尔座组成，管体远端涂覆亲水涂层，配备附件导引鞘。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026035 | 神经内科 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 29000 | 椎动脉狭窄 | 该产品由药物涂层支架和输送系统组成，其中支架材料选用钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026036 | 神经内科 | 颅内药物洗脱支架系统 | 37000 | 颅内动脉狭窄 | 由药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统组成。药物涂层支架以316L不锈钢管为原料，利用激光技术刻蚀及电解抛光而成。在裸支架的基础上，蒋聚甲基丙烯酸正丁酯（PBuMA）高分子支架表面上形成底部涂层。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026037 | 神经内科 | 颅内球囊扩张导管 | 1198.88 | 颅内动脉狭窄 | 该产品由远端头端、内腔管、显影标记、球囊、远端外管、过渡管、海波管、应力分散套和手柄组成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026038 | 神经内科 | 一次性使用栓塞保护伞 | 11800 | 颈动脉狭窄 | 该产品包括过滤器筛网和输送及回收鞘管两个组件。过滤器筛网由镍钛合金丝编织而成，安装在输送导丝上，输送导丝远端筛网两端、筛网网口均有不透射线标记。鞘管一端为输送端，另一端为回收端，中间通过白杆相连。输送端的头端包含不透射线标记、导引导丝入口、输送导丝出口、透明段。回收端的远端包含不透射线标记、输送导丝出口。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026039 | 神经内科 | 输送型球囊扩张导管 | 3746 | 颅内动脉狭窄 | 该产品由内管、外管、球囊管、导管座、应力释放管组成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026040 | 神经内科 | 取栓支架 | 17600 | 急性脑中风 | 该产品主要由头端、支架、显影环和输送导丝组成。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026041 | 神经内科 | 球囊导引导管 | 8888 | 急性脑中风 | 该产品由球囊、管身、导管加强件和座组成，其中球囊位于头端位置，球囊远端带有显影示标。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026042 | 神经外科 | 聚醚醚酮颅骨修补系统 | 29000 | 颅内压高行去骨瓣减压或外伤致颅骨破坏，遗留颅骨缺损，为避免形成皮瓣凹陷综合征 | 个性化定制，精准修复。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026043 | 消化内科 | 内镜用外套管 | 5600 | 小肠出血、溃疡，不明原因反复腹痛，克罗恩病、溃疡性结肠炎等等 | 1、由内镜插入口、插入部、气囊、送气口、注水口构成的外套管。 2、配套富士电子小肠内窥镜EN-580T使用。 3、环氧乙烷灭菌。 4、有效长度：≥1350mm，全长≥1450mm 5、插入部外径:Φ≥13.2mm,插入部直径Φ≥10.8mm 6、适用防倒流阀 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026044 | 耳鼻咽喉科 | 听小骨假体 | 3200 | 适用于中耳听骨链的重建 | 1、包括固定部分置换、固定全部置换、镫骨假体、可调部分置换、可调全部置换、通用型和飞盘型七种类型 2、配有可重复高温灭菌试模，不需要其他工具就可以测量长度 3、可调型听小骨假体长度可在3.0mm至7.0mm超短区间（部分可调含底座）任意调节，最小调节步进为0.5mm | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026045 | 耳鼻咽喉科 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 2500 | 适用于难治性、复发性鼻窦炎患者，复杂鼻息肉患者实施功能性鼻内镜手术，术中/术后植入靶位支撑分离创面、固定修复的黏膜瓣并缓释药物，控制水肿、防止粘连，保持引流畅通，持续靶位释放激素控制炎症，促进愈合 | 1、全降解鼻窦药物支架系统 由自膨式全降解编织的支架、药物涂层、输送系统和辅助工具组成 。 2、支架材料为丙交酯-乙交酯共聚物。 3、支架的规格大小需满足筛窦、额窦等不同手术部位的术腔大小要求，规格直径大小至少≥3个。 4、支架上涂载的药物为糠酸莫米松。 5、支架具有随植入腔湿度和外界环境温度影响，可自动降解的特性。 6、支撑无异物感，0.06N。 7、药物涂层≥652μg的糠酸莫米松。 8、其他涂层为聚乙二醇和丙交酯-乙交酯共聚物。 9、输送系统由推杆、手柄、软管、Tip头等组成。 10、输送角度需满足适宜筛窦、额窦等不同术腔推送的角度：10度、70度等。 11、辅助工具由收紧支架的装置、漏斗、推送器等，方便药物支架完全收入输送系统。 12、灭菌有效期：18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026046 | 耳鼻咽喉科 | 一次性使用电凝切割器 | 279 | 经鼻内镜手术中满足电凝、吸引一体功能的电极，用于鼻科常规手术鼻息肉、鼻窦炎、鼻部肿瘤等 | 产品的功能杆是柔性材质，可随时折弯成需要角度，功能杆有155、205、250MM三种长度供选择，既可电凝又可进行吸引操作，电极头为圆环形状，对内镜下游离黏膜起到推移作用。适用于经鼻内镜下鼻中隔、鼻出血、腺样体肥大治疗。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026047 | 儿科 | 婴儿正压呼吸治疗系统（鼻塞）OPT312 | 400 | 儿童重症肺炎、呼吸衰竭 | 符合国家医疗器械注册标准；能与经鼻高流量湿化呼吸治疗系统一同使用。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026048 | 疼痛科 | 脊髓神经刺激测试电极 | 16000 | 神经疼痛 | 电极触点8个、电极直径1.3mm、铂铱环间距分别具备6mm/4mm、电极长度分别具备75cm/90cm、具备10KHz频率、具备远程调控、可滞留体内30天。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026049 | 疼痛科 | 测试脊髓神经延伸电缆 | 1500 | 神经疼痛 | 长度150±15cm;能与1.3mm直径电极配合使用；具备双排8触点卡槽；可同时连接两根电极。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026050 | 眼科 | 囊袋张力环 | 1200 | 高度近视 | 一次性使用晶体囊袋张力环。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026051 | 肝胆胰脾外科 | 胰管支架及推送器 | 720 | ERCP | 直径5-6F，长度6-8厘米。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026052 | 组织工程与干细胞研究所 | 染色体非整倍体检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 50000 | 3-三体综合征、18-三体综合征、21-三体综合征、特纳综合征、克氏综合征等 | 用于检测流产绒毛组织中的13、18、21、X和Y染色体非整倍体及染色体4p16.3、染色体22q11.2、染色体5p15.2-5p、染色体7q11.23、染色体15q11-q13区域的缺失情况。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026053 | 组织工程与干细胞研究所 | 染色体非整倍体和片段缺失检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 50000 | 用于产前筛查高风险孕妇、高龄孕妇、超声检查发现胎儿结构异常且怀疑存在13、18、21、X、Y等染色体数目异常或存在相关染色体片段缺失的孕妇，以及其他具有相关医学指征的孕妇，进行胎儿13-三体综合征、18-三体综合征、21-三体综合征、特纳综合征、克氏综合征、超雌综合征、超雄综合征、Wolf-Hirschhorn综合征、DiGeorge综合征、Cri du Chat综合征、Williams-Beuren综合征、Angelman综合征/Prader-Willi综合征的产前辅助诊断 | 体外定性检测孕妇羊水样本中的13、18、21、X和Y染色体非整倍体及染色体4p16.3、染色体22q11.2、染色体5p15.2-5p、染色体7q11.23、染色体15q11-q13区域的缺失情况。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026054 | 肾病内科 | 透析液过滤器 | 850 | 血液透析治疗的设备使用 | 1.匹配迈凌透析机，内毒素滤除性能：滤过液中的内毒素含量＜0.03EU/mL。 2.细菌滤除性能：滤过液中细菌含量≤1CFU/1 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026055 | 病理科 | 免疫组织化学色试剂一批（1）：
-1 |  | INI1抗体试剂（免疫组织化学） | 730元/3ml | 上皮样肉瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、鼠单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1155.94元/3ml | 乳腺癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、用于乳腺癌的指导用药与预后判断。 3、兔单克隆抗体。 4、试剂有效期18个月。开瓶稳定性18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-3 |  | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1180元/3ml | 乳腺癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、用于乳腺癌的指导用药与预后判断。 3、兔单克隆抗体。 4、试剂有效期18个月。开瓶稳定性18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-4 |  | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1060元/3ml | 血管肉瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、鼠单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-5 |  | Her2抗体试剂（免疫组织化学） | 440元/3ml | 乳腺癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、用于乳腺癌的伴随诊断。 3、鼠单克隆抗体。 4、试剂有效期18个月。开瓶稳定性18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-6 |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 346.6元/3ml | 肝细胞癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、鼠单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-7 |  | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 560元/3ml | 肝细胞癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、鼠单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-8 |  | B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1(Bob.1)抗体试剂（免疫组织化学） | 560元/3ml | 霍奇金淋巴瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、鼠单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-9 |  | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 710元/3ml | 肺鳞形细胞癌 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、兔单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-10 |  | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 306.6元/3ml | 免疫母细胞淋巴瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、兔单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-11 |  | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法) | 1148元/3ml | 神经内分泌肿瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、兔单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-12 |  | PRAME抗体试剂（免疫组织化学法） | 886元/3ml | 黑色素瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、兔单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-13 |  | PU.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 988元/3ml | 霍奇金淋巴瘤 | 1、用于病理切片组织免疫组化，适用于任意全自动免疫组化染色系统。 2、兔单克隆抗体。 3、即用型，试剂有效期不低于18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026056 | 病理科 | 免疫组织化学色试剂一批（2）：
-1 |  | AMACR/p504s抗体试剂 | 1373元/7ml | 前列腺癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人AMACR单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 1298元/7ml | 卵巢癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CA 125单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-3 |  | CD10抗体试剂（免疫组织化学) | 1485元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD10单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-4 |  | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 1239元/7ml | 血管源性肿瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD31单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-5 |  | CD3抗体试剂(免疫组织化学） | 908元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD3单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-6 |  | CD5抗体试剂(免疫组织化学） | 1193元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD5单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-7 |  | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 908元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD68单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-8 |  | E-cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 1128元/7ml | 乳腺癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人E-cadherin单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-9 |  | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 1611元/7ml | 肝癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为鼠抗人Hepatocyte单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-10 |  | IDH-1抗体试剂(免疫组织化学） | 1930元/7ml | 胶质瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人IDH-1单克隆抗体。 3.有效期6个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-11 |  | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 1598元/7ml | 黑色素瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人MART-1/melan A单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-12 |  | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1930元/7ml | 结肠癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为鼠抗人MLH1单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-13 |  | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 1930元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人MUM1单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-14 |  | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 908元/7ml | 乳腺癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人p120单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-15 |  | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 998元/7ml | 肺癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人p40单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-16 |  | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 1930元/7ml | 结肠癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人PMS2单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-17 |  | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 1198元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人SOX-11单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-18 |  | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 1258元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人细胞周期蛋白D1单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-19 |  | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1277元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人bcl-2单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-20 |  | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学 ） | 1821元/7ml | 淋巴瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人bcl-6单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-21 |  | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 908元/7ml | 间皮瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人Calretinin多克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-22 |  | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 1284元/7ml | 尤文肉瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人CD99单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-23 |  | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 1485元/7ml | 乳腺癌 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人GATA3单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-24 |  | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 908元/7ml | 上皮来源肿瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为鼠抗人SMA单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-25 |  | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1179元/7ml | 间叶来源肿瘤 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.抗体为兔抗人Vimentin单克隆抗体。 3.有效期18个月 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026057 | 病理科 | 抗体检测试剂一批：
-1 |  | Cldn 18抗体检测试剂 | 18435元/盒，50测试/盒 | 筛选适合接受VYLOY（佐妥昔单抗）的靶向治疗人群 | 1. 兔单抗即用型试剂，50测试/盒，适配BenchMark全系设备，胃癌伴随诊断试剂。 2. CC1至少修复60min，一抗孵育至少30min，膜特异性染色，配套OptiView DAB。 3. 2-8℃保存，有效期至少18个月，适用筛选适合接受VYLOY（佐妥昔单抗）的靶向治疗人群。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | C-Met 抗体检测试剂 | 5000元/盒，50测试/盒 | 筛选伴有MET 基因扩增和/或蛋白过表达的TKI 耐药患者能从MET 抑制剂治疗中获益 | 1. 兔单克隆即用试剂，用于肺癌MET表达检测，50测试/盒，适配BenchMark全系设备。 2. CC1修复至少45min，一抗孵育至少15min，细胞膜、细胞质双定位染色。 3. 原厂配套显色系统， 2-8℃保存，有效期至少18个月。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-3 |  | 抗广谱TRK（EPR7341）兔单克隆抗体试剂 | 3814.36元/盒，50测试/盒 | 筛选TRK蛋白过表达状态是使用拉罗替尼（Larotrectinib）等TRK抑制剂的核心指征，可帮助临床筛选潜在获益患者群体 | 1. 兔单抗即用试剂，多肿瘤NTRK融合蛋白筛查，50测试/盒。 2. CC1修复至少60min，孵育至少30min，弱表达可搭配信号扩增试剂盒。 3. 2-8℃保存，有效期至少18个月，适配BenchMark全系设备。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-4 |  | Braf V600E 抗体检测试剂 | 3950元/盒，50测试/盒 | 筛选BRAF/MEK抑制剂达拉非尼+曲美替尼获益人群 | 1. 鼠单抗即用试剂，特异性识别V600E突变蛋白，50测试/盒。 2. CC1修复至少30min，孵育至少15min，细胞质特异性着色，判读简单。 3. 2-8℃保存，有效期至少18个月，适配BenchMark全系设备。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-5 |  | ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂 | 9039元/盒，50测试/盒 | 筛选非小细胞肺癌患者是否适用于靶向药物克唑替尼、塞瑞替尼、阿来替尼（ALK酪氨酸激酶抑制剂）的治疗 | 1. 兔单克隆即用型伴随诊断抗体，克隆D5F3，50测试/盒，用于非小细胞肺癌ALK融合靶向用药筛查。 2. CC1抗原修复至少30min，一抗孵育至少16min，需搭配OptiView DAB及信号扩增试剂盒，细胞质特异性染色。 3. 2-8℃冷藏保存，有效期至少24个月，仅适配BenchMark系列全自动染色仪。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-6 |  | 增强DAB染色液 | 单价5769.56元/盒，250测试/盒 | 该显色试剂的主要用途是通过免疫组化(HC方法检测在 VENTANA 全自动切片染色仪上染色的福尔马林固定的、石蜡包埋的组织和冷冻组织标本。对于任何染色或染色缺失的临床解释，必须用形态学研究和适当的质控评估加以补充 | 1. 原厂无生物素显色体系，适配BenchMark全系设备，250测试/盒。 2. 增强染色技术，背景低，匹配CLDN18、c-MET等全部配套抗体。 3. 2-8℃保存，有效期12个月，原装可直接上机，无需手工调配试剂。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026058 | 病理科 | 人乳头瘤病毒（HPV)E6/E7mRNA基因分型检测试剂盒（荧光PCR-溶解曲线法）：
-1 |  | 人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7mRNA基因分型检测试剂盒（荧光PCR-溶解曲线法） | 150/人份 | 宫颈癌筛查 | 1、项目名称:人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7mRNA基因分型检测 2、用途:用于体外定性检测人宫颈脱落上皮细胞中14种高危型人乳头瘤病毒(HPV) E6/E7 mRNA. 3、检测型别至少覆盖:HPV16、18、31、33,35,39、45、51、52、56,58、59,66、68型，并对每个型别进行分型。 4、检测方法:荧光PCR-熔解曲线法 5、检测时间:不大于3小时 6、质量控制:阳性质控品(含内标)需满足监控四个荧光通道，以确保结果的准确性。 7、结果分析:采用具备二类注册证的病原体核酸分析软件，对检测结果进行全自动分析，减少人员判读导致的误差。(需要提供证明材料) 8、检测限:检测限不高于100copies/反应(需要提供证明材料) 9、获证时间:获证满一年，可提供临床真实使用数据。(需要提供证明材料和客户名单) 10、适用国产或进口实时荧光PCR仪； 11、包装规格:24测试/盒，48测试/盒；以满足不同样本情况下的试剂有效性，减少浪费。 12、精密度:试剂盒的批内/批间精密度、日内/日间精密度均小于5% 13、样本要求:人宫颈脱落上皮细胞 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | 核酸提取或纯化试剂 | 10元/人份 | 用于宫颈脱落细胞及上皮细胞核酸的提取 | 1、适用于宫颈脱落细胞及上皮细胞DNA的提取（以说明书为准）； 2、采用磁珠法； 3、最少加样量≤100μL； 4、加样后可直接提取，无需添加蛋白酶K，减少人工操作； 5、可适配全自动核酸提取仪，自动化程度高； 6、提取时间≤12分钟； 7、试剂效期≥12个月； 8、与亚能HPV试剂完全适配。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026059 | 病理科 | 人乳头瘤病毒（HPV)E6/E7mRNA基因分型检测试剂盒（荧光PCR-溶解曲线法）：
-1 |  | 复合脱钙液 | 320元 | 处理含有骨质等硬组织的标本 | 1、组成：EDTA-2NA、碳酸氢二钠、磷酸二氢钠、甲醛溶液、去离子水2、规格：500ml/瓶 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | 硝酸脱钙液 | 185元 | 处理含有骨质等硬组织的标本 | 1、组成：盐酸、去离子水2、规格：500ml/瓶 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-3 |  | 盐酸脱钙液 | 185元 | 处理含有骨质等硬组织的标本 | 1、组成：甲酸、盐酸、乙酸、甲醛溶液、无水乙醇，去离子水2、规格：500ml/瓶 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-4 |  | EDTA脱钙液 | 310元 | 处理含有骨质等硬组织的标本 | 1、组成：硝酸、去离子水2、规格：500ml/瓶 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
HCLX2026060 | 病理科 | 荧光原位杂交试剂一批：
-1 |  | TOP2A基因扩增探针检测试剂盒（原位杂交法） | 1000元/人份 | 乳腺癌-浸润性乳腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-2 |  | MYC（8q24）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 650元/人份 | 乳腺癌-浸润性乳腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-3 |  | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 乳腺癌-分泌性乳腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-4 |  | ESR1（6q25）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 乳腺癌-乳腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-5 |  | RAD21(8q24)基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 乳腺癌-浸润性乳腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-6 |  | RET(10q11)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 肺癌-非小细胞肺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-7 |  | PD-L1(9p24)/CSP9基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 肺癌-非小细胞肺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-8 |  | SOX2（3q26）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 肺癌-鳞状细胞癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-9 |  | BRAF(7q34)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 神经系统肿瘤-毛细胞型星形细胞瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-10 |  | 1q基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 600元/人份 | 神经系统肿瘤-少突胶质细胞瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-11 |  | 19q13.42基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 神经系统肿瘤-少突胶质细胞瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-12 |  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 1000元/人份 | 泌尿肿瘤-尿路上皮癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-13 |  | PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-脂肪母细胞瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-14 |  | HMGA2（12q14）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-脂肪瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-15 |  | EWSR1/ATF1融合基因t（12；22）探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-未确定分化的肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-16 |  | SMARCB1（22q11）基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 泌尿肿瘤-肾横纹肌样瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-17 |  | BCOR（Xp11.4)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-未分化/未分类肉瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-18 |  | PAX3(2q36)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-横纹肌肉瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-19 |  | CAMTA1（1p36）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-上皮样血管内皮瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-20 |  | FOSB（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-上皮样血管内皮瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-21 |  | FOS（14q24）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-上皮样血管内皮瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-22 |  | WT1（11p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-未确定分化的肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-23 |  | MYC/P16/CSP9基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 2000元/人份 | 软组织肿瘤-皮肤肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-24 |  | CSF1(1p13)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-所谓的纤维组织细胞性肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-25 |  | TGFBR3/MGEA5融合基因t (1;10)探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤-黏液样炎性纤维母细胞肉瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-26 |  | PDGFB（22q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 巨细胞纤维母细胞瘤/隆突性皮肤纤维肉瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-27 |  | 19p13.3基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 软组织肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-28 |  | NCOA3（20q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1150元/人份 | 妇科肿瘤--类似卵巢性索肿瘤的子宫肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-29 |  | FGFR2（10q26）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 消化肿瘤-肝内胆管癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-30 |  | MALAT1（11q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 消化肿瘤-胃母细胞瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-31 |  | MYB/NFIB融合基因t (6;9)探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 头颈肿瘤-腺样囊腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-32 |  | MAML2(11q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 头颈肿瘤-粘液表皮样癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-33 |  | NFIB（9p23-p22.3）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 头颈肿瘤-腺样囊腺癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-34 |  | CRTC1（19p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 头颈肿瘤-粘液表皮样癌 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-35 |  | Kappa链探针检测试剂盒 （原位杂交法） | 1000元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-36 |  | Lambda链探针检测试剂盒（原位杂交法） | 1000元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-37 |  | BCL2(18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 650元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-38 |  | BCL6(3q27)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-39 |  | SRD（1p36）基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-40 |  | IRF4（6p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 786.5元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-41 |  | 11q23.3/11q24.3基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 600元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-42 |  | [IGH/CCND1]/[IGH/MAF]/[IGH/MAFB]/[IGH/FGFR3]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 2200元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-43 |  | [MAFB/IGH]/[CCND3/IGH]/[MYC/IGH]融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 1650元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-44 |  | BCL6/IGH融合基因t(3;14)探针试剂（荧光原位杂交法） | 550元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-45 |  | BCL6/MYC/[CCND1/IGH]/[BCL2/IGH]基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 2200元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-46 |  | p53/[CCND1/IGH]/ATM/CSP12/D13S25基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 2200元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-47 |  | PAX5/IGH融合基因t(9;14)探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-48 |  | BCL-2检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 650元/人份 | 淋巴瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-49 |  | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1650元/人份 | 其他实体肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-50 |  | ALK（2p23）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 其他实体肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-51 |  | PD-L1（9p24）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 其他实体肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-52 |  | CDH1（16q22）基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 1000元/人份 | 其他实体肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上
-53 |  | NCOA3（20q13）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 1150元/人份 | 其他实体肿瘤 | 1、★探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 2、配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂。 3、检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 4、具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 挂网产品 | 是 | 2类及以上