邵阳县人民医院全自动荧光发光分析仪采购项目

会商公告

- 一、项目名称：邵阳县人民医院全自动荧光发光分析仪采购项目

- 二、采购内容：

| 序号 | 名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 采购总预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 自动荧光发光分析仪采购项目 | - 技术参数见附件4 | 1 | 台 | 50000 |

三、报名时间及方式：

1、报名时间：2025年12月5日08:30-2025年12月9日17：30（北京时间）。

2、报名方式：现场（邵阳县人民医院采购办公室），提供营业执照、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）材料及报价单和相关法律规定文件。

3.在投标截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

*单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。

*本次招标不接受联合体投标

四、响应文件组成

响应函（格式见附件1）

法定代表人授权书（格式见附件2）

报价表（格式见附件3）

五、会商时间及地点

1、会商时间：另行通知 。

2、会商地点：门诊楼四楼第三会议室。

六、采购人信息

1、采购人：邵阳县人民医院

2、联系人：吕先生

3、联系电话：18873999760

4、联系地址：邵阳市邵阳县207国道与福康大道交汇处附近

附件：响应文件格式模板

附件1：响应格式

| 邵阳县人民医院 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

法定代表人身份证明书

兹证明(法定代表人姓名)  身份证号码：(身份证号码），在我单位担任(具体职务)，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需加盖单位公章）

| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

证明单位（盖章）：

[日期]

附件3：报价表格式

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  | ¥ |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |

附件4

全自动荧光发光分析仪参数要求

★1、检测原理：荧光免疫法、荧光发光或化学发光免疫法进行样本分析，采用磁分离技术。

- ★2、过敏原检测项目总类及数量：≥24个过敏原IgE定量检测项目，可检测总IgE、各类过敏原单项特异性 IgE。

- ★3、提供的检测项目均为经过注册审评的定量检测。

- ▲4、特异性过敏原IgE或总IgE质控品需提供单独注册证（非主试剂合并注册）

- 样本位≥35个，支持≥5个独立急诊样本位

- 6、样本上机支持轨道连续进样，自动进样过程中，允许用户插入急诊样本

- ▲7、单测试最小样本量：≤5μL/测试

- 8、单测试样本量最小支持6项10μL

- 9、总IgE线性范围：2.0-5000.0 IU/mL

- 10、特异性IgE线性范围 ：0.1-100.0 IU/mL

- 11、最低检出限：过敏原特异性IgE≤0.10 IU/L

- 12、设备临床项目的批内精密度：批内CV≤8%

- ▲13、发光值重复性：CV≤3%

- ▲14、发光值稳定性：偏倚≤5%

- ▲15、检测样本支持血清、血浆

- 16、不发生HOOK效应的样本浓度：总IgE 达到10000 IU/mL，特异性IgE 达到 500 IU/mL

- 17、试剂包装规格：提供≥2种包装规格，可提供≤25测试的最小包装

- 18、试剂盒支持RF卡扫描识别试剂盒信息、定标试剂盒的主校准曲线信息

- 19、支持试剂2~8℃机内冷藏，关闭系统电源后，试剂盘仍可制冷保持试剂温度在2~8℃范围内

- 20、试剂盒不停机更换：系统测试过程中支持更换试剂盒、清洗液

- 21、特异性过敏原IgE校准品≤3个水平，总IgE无需单独校准品

- 22、除质控品、校准品外，完成单次检测需要的辅助试剂和耗材≤5种

- 23、校准品溯源至国际标准物质 11/234

- 24、图形化用户界面 ，展示试剂可测余量、试剂有效期、校准有效期

- 25、支持双向LIS通讯