邵阳县人民医院手术动力装置采购项目

会商公告

- 项目名称：邵阳县人民医院手术动力装置采购项目

- 二、采购内容：

| 序号 | 名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 采购总预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力装置采购项目 | - 手术动力装置一套技术要求见附件4 | 1 | 项 | 290000 |

三、报名时间及方式：

1、报名时间：2025年10月27日08:30-2025年10月29日17：30（北京时间）。

2、报名方式：现场（邵阳县人民医院采购办公室），提供营业执照、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）材料及报价单和相关法律规定文件。

3.在投标截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

*单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。

*本次招标不接受联合体投标

四、响应文件组成

响应函（格式见附件1）

法定代表人授权书/法人代表身份证明（格式见附件2）

报价表（格式见附件3）

五、会商时间及地点

1、会商时间：2025年10月31日15:00（北京时间）。

2、会商地点：门诊楼四楼第三会议室。

六、采购人信息

1、采购人：邵阳县人民医院

2、联系人：吕先生

3、联系电话：18873999760

4、联系地址：邵阳市邵阳县207国道与福康大道交汇处附近

附件：响应文件格式模板

附件1：响应格式

| 邵阳县人民医院 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

法定代表人身份证明书

兹证明(法定代表人姓名)  身份证号码：(身份证号码），在我单位担任(具体职务)，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需加盖单位公章）

| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

证明单位（盖章）：

[日期]

附件3：报价表格式

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  | ¥ |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |

附件4

手术动力装置产品技术要求

1主机：

▲①液晶触摸屏，脚踏控制；主机接口≥3个。

②支持钻削、铣削、磨削、刨削等多种功能，用于神经外科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、磨削、刨削处理；

▲③微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、手机自动识别导引功能选择和操作参数设置；

.2脚踏开关：

①IPX8防水等级；

▲②有线/无线两种模式；

③无级调速和功能切换选择；

.3钻手机：

①最高转速≥1500r/min；

②耐高温压力蒸汽灭菌；

.4颅骨钻头：

①机械式钻穿即停功能；

②快装卸接口设计；

.5铣手机：

▲① 无感控制技术，电机直驱，最高转速≥60000r/min；

②耐高温压力蒸汽灭菌；

6铣刀：

①直刃4锋设计；

②头端直径Φ1.6mm；

7高速弯磨手机：

▲① 无感控制技术，最高转速≥120000r/min；

②耐高温压力蒸汽灭菌；

8支撑附件：

▲①可伸缩，调节范围：10mm；

.9磨头:

①细砂金刚石球形磨钻头，磨头直径Ф2.0，柄部直径Ф2.5，

②粗砂金刚石球形磨钻头，磨头直径Ф3.0，柄部直径Ф2.5，

③不锈钢球形磨钻头，磨头直径Ф3.0，柄部直径Ф2.5，

④不锈钢球形磨钻头，磨头直径Ф5.0，柄部直径Ф2.5，

10清洁套件: 医用高速传动部件专用清洗剂、润滑剂