犍为县人民医院医用控温系统及配套耗材采购项目（二次）技术参数及商务要求

- ★标的信息

| - 序号 | - 标的名称 | - 参数要求 | - 数量、单位 | - 预估单价（元） | - 预估总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用控温系统 | 1、具有温度监测传感器，能实时连续监测病人核心体温。（需提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应。） 2、具备电热式加温及温度控制。（提供报价产品技术彩页，或产品技术白皮书，或使用说明书，或具有资质的第三方检测机构出具的合格检验（测）报告扫描件或复印件加盖供应商电子签章进行佐证，无有效证明材料或证明材料佐证不全的该项参数将视为无效响应） 3、满足病人不同手术方式及体位情况下的主动保温措施。 - 4、相关数据可以实时传入手麻系统。 | - 3套 | - 6000 | - 18000 |
| - 2 | - 一次性体温监测传感器 | - 专用耗材须与所投“医用控温系统”配套使用 | - 3000个 | - 185 | - 555000 |
| - 3 | - 一次性升温毯 | - 专用耗材须与所投“医用控温系统”配套使用 | - 2000个 | - 179 | - 358000 |

二、★商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内，医疗设备生产日期距交货时间不得超过3个月。

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

1.3 专用耗材须交由犍为县县域医共体药品、耗材集中配送服务商配送。

2、质保及售后服务

2.1设备质保期：≥3年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，供应商配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和采购文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

4、付款方式

4.1 设备价款：交货验收合格后60日内一次性支付；耗材(试剂)价款：与配送服务商进行结算，不与我院直接结算。

注：以上“★”符号的为实质性要求，需全部满足，否则符合性审查不予通过。