采购需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 采购需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 采购需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 投标报价（总价）中包括所提供设备抵达指定交货地点的货物价格、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、保修期费用、税费及一切技术和售后服务等费用。不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 进口设备必须具备商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕头大学医学院第一附属医院无创心输出量测量仪 | 1台 | 自合同签订之日起45日内完成到货、安装、调试并验收合格通过。 | 人民币440000.00元 |

- 项目基本概况

为提高医疗服务质量，汕头大学医学院第一附属医院拟通过公开招标选取优秀供应商采购无创心输出量测量仪。

- 项目采购标的清单

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 无创心输出量测量仪 | 1、▲适用范围：适用于任何年龄、身高、体型的新生儿、小儿及成人患者。 2、测量参数： 2.1、血流排量：每搏输出量SV、每博输出指数SI、心率HR、心输出量CO、心脏指数CI 2.1.1、每博输出量，监测范围：1–200ml 2.1.2、每博输出量指数，监测范围：0.5-2500ml/m2 2.1.3、心率，监测范围：30-300bpm 2.1.4、心输出量，监测范围：0.1–20 l/min 2.2、▲液体状态：胸腔液体水平TFC、每搏输出变异SVV等。 2.2.1、胸腔液体水平，监测范围：5-100kohm^-1 2.2.2每搏输出量变异，监测范围：1-50% 2.3、▲心肌收缩力：心肌收缩力指数ICON、心肌收缩力指数变异VIC、收缩时间比例STR、左室射血时间LVET、左室预射血前期PEP、心脏绩效指数CPI。 2.3.1、心肌收缩力指数变异，监测范围：1%-50% 2.3.2、收缩时间比例，监测范围：0.1-0.9（10%-90%） 2.3.3、心脏功能指数，监测范围：0.01-1.0BSA 2.3.4、预射血期，监测范围：50-200ms 2.3.5、左室射血时间，监测范围：100-400ms 2.4、血管系统：外周血管阻力 SVR、外周血管阻力指数SVRI 2.4.1、外周血管阻力，监测范围：200-38000dynes/sec/cm-5 2.4.2、外周血管阻力指数，监测范围：200-15000dynes/sec/cm-5/m2 2.5、▲氧合状况：输氧量和输氧指数 2.5.1、输氧量，监测范围：0-1500ml/min 2.5.2、输氧指数，监测范围：0-3000ml/min/㎡ 3、屏幕显示： 3.1 所有测量参数有数据、条形图及参考值同屏显示。 3.2 可同时提供不低于6个参数栏图表视图，带正常值范围和数值，有时间分辨变化趋势和放大功能。 3.3 具备测量参数的趋势图显示功能，可同屏显示两条趋势曲线。 3.4、▲数据显示：CO/CI、SV/SI、HR、SVR/SVRI、ICON、VIC、STR、CPI、TFC、SVV等不少于18项 4、▲自动检测患者是否安装起搏器，可用于起搏器优化调整，为起搏器植入患者获得最佳（AV和VV间隔）设置。 5、报警功能： 5.1、高低心输出量及其所有容量参数 5.2、高低外周血管阻力及其所有阻力参数 5.3、传感器状态、系统故障和电池电量低报警 5.4、声音和可视报警 5.5、三维报警，可提供急性心衰和有效循环容量不足/低血容量性休克报警 6、工作原理：电阻抗法 7、▲主机自带监测屏幕，可脱离电脑独立显示参数及趋势图，内置电池供电，供电时间≥2 小时，主机重量≤1000g。 8、▲具备被动抬腿试验功能并配备相应模块。 9、▲在临床使用 ECMO、CRRT、IABP辅助治疗设备时仍可测量。 10、配置清单： 1）主机1台 2）病人测量电缆线1个 3）台车1台 4）打印机1台 5）工作站及软件1套 6）被动抬腿测试模块1个 7）阻抗电极50包 |