## 绝对&相对误差
3组 | 绝对误差、相对误差 |  |  |  | 9组 | 绝对误差、相对误差 |  |  |  | 深圳市指南实际样品为实验室测定；354验收都小于时实际样品计算绝对误差不评价，用替代样比对判定； 一大一小说明不适用，无法判定；都大于，计算评价。 |  |  |  | 深圳市指南实际样品为实验室测定；354验收都小于时实际样品计算绝对误差不评价，用替代样比对判定； 一大一小说明不适用，无法判定；都大于，计算评价。
次数 | CEMS测定值 | 参比方法 | 绝对误差 | 相对误差 | 次数 | CEMS测定值 | 参比方法 | 绝对误差 | 相对误差
1 |  | 63.2 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 408 | 417 | -9 | -2.158% | 仪器类型 | 技术指标要求 | 比对指标限值 | 样品数量要求 | 仪器类型 | 技术指标要求（深圳市、HJ355) | 比对指标限值 | 样品数量要求
2 | 55.52 | 61.3 | -5.78 | -9.429% | 2 | 403 | 396 | 7 | 1.768% | CODCr 水质在线 自动监测仪 | 采用浓度值约为0.5倍 现场工作量程上限的标准样品 | ±10% | 1 | 化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪 | 实际水样CODcr＜30mg/L （用浓度为20～25mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时， 至少2对的比对结果满足要求。
3 | 49.55 | 48.5 | 1.05 | 2.165% | 3 | 302 | 388 | -86 | -22.16%
平均值 | 52.535 | 33.6 | 18.935 | 56.35% | 4 | 387 | 411 | -24 | -5.839% |  | 实际水样CODcr＜30mg/L | ±5mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 |  | 30mg/L≤实际水样CODcr<60mg/L | ±30%
4组 |  |  |  |  | 5 | 403 | 411 | -8 | -1.946% |  | 30mg/L≤实际水样CODcr<60mg/L | ±30% |  |  | 60mg/L≤实际水样CODcr<100mg/L | ±20%
1 | 6.223 | 6.02 | 0.203 | 3.372% | 6 | 398 | 415 | -17 | -4.096% |  | 60mg/L≤实际水样CODcr<100mg/L | ±20% |  |  | 实际水样CODcr≥100mg/L | ±15%
2 | 6.428 | 6.17 | 0.258 | 4.182% | 7 | 405 | 422 | -17 | -4.028% |  | 实际水样CODcr≥100mg/L | ±15% |  | 氨氮 （NH3-N）水质在线自动监测仪 | 实际水样氨氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时， 至少2对比对结果满足要求。
3 | 6.468 | 6.24 | 0.228 | 3.654% | 8 | 400 | 421 | -21 | -4.988% |  | 质控样（约20mg/L） | ±5mg/L | 当实际水样实验室测定值小于30mg/L且比对结果不合格时，用约20mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
4 | 24.952 | 25.3 | -0.348 | -1.375% | 9 | 398 | 420 | -22 | -5.238% | [5 empty] | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15%
平均值 | 11.0177 | 10.9325 | 0.08525 | 0.7798% | 平均值 | 389.3333 | 411.2222 | -21.8889 | -5.323% |  |  |  |  | 总磷（TP）水质在线自动监测仪 | 实际水样总磷<0.4mg/L （用浓度为0.2mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.04mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时， 至少2对比对结果满足要求。
5组 |  |  |  |  | 15组 |  |  |  |  | NH3-N 水质在线 自动监测仪 | 采用浓度值约为0.5倍 现场工作量程上限的标准样品 | ±10% | 1
1 | 66.9256 | 63.7 | 3.2256 | 5.064% | 1 | 408 | 417 | -9 | -2.158% | [5 empty] | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15%
2 | 55.5174 | 61.3 | -5.7826 | -9.433% | 2 | 403 | 396 | 7 | 1.768% |  | 实际水样氨氮<2mg/L | ±0.3mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 | 总氮（TN）水质在线自动监测仪 | 实际水样总氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时， 至少2对比对结果满足要求。
3 | 49.548 | 48.7 | 0.848 | 1.741% | 3 | 302 | 388 | -86 | -22.16% |  | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15%
4 | 144.2832 | 149 | -4.7168 | -3.166% | 4 | 387 | 411 | -24 | -5.839% | [5 empty] | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15%
5 |  | 21 | -21 | -100% | 5 | 403 | 411 | -8 | -1.946% |  | 质控样（1.5mg/L） | ±0.3mg/L | 当实际水样实验室测定值小于2mg/L且比对结果不合格时，用1.5mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。 | 铜水质在线自动监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样铜≤0.50mg/L | ≤20% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时， 至少2对比对结果满足要求。
平均值 | 79.0686 | 68.74 | 10.3285 | 15.03% | 6 | 398 | 415 | -17 | -4.096%
6组 |  |  |  |  | 7 | 405 | 422 | -17 | -4.028% | [5 empty] | 实际水样铜＞0.50mg/L | ≤15%
1 | 0.041 | 0.08 | -0.039 | -48.75% | 8 | 400 | 421 | -21 | -4.988% | TP 水质在线 自动监测仪 | 采用浓度值约为0.5倍 现场工作量程上限的标准样品 | ±10% | 1 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
2 | 0.045 | 0.09 | -0.045 | -50% | 9 | 398 | 420 | -22 | -5.238%
3 | 0.044 | 0.09 | -0.046 | -51.11% | 10 | 400 | 421 | -21 | -4.988% |  | 实际水样总磷<0.4mg/L | ±0.04mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
4 | 0.973 | 1.02 | -0.047 | -4.608% | 11 | 398 | 420 | -22 | -5.238% |  | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15%
5 | 0.167 | 0.2 | -0.033 | -16.5% | 12 | 400 | 421 | -21 | -4.988% |  |  |  |  | 镍水质在线自动监测仪 | 实际水样镍≤0.50mg/L | ≤25% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
6 | 0.169 | 0.2 | -0.031 | -15.5% | 13 | 398 | 420 | -22 | -5.238% |  | 质控样（0.2mg/L） | ±0.04mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.4mg/L且比对结果不合格时，用0.2mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
平均值 | 0.23983 | 0.28 | -0.040167 | -14.35% | 14 | 400 | 421 | -21 | -4.988% | [5 empty] | 实际水样镍＞0.50mg/L | ≤15%
[5 empty] | 15 | 398 | 420 | -22 | -5.238% | [5 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[5 empty] | 平均值 | 399.6667 | 420.6667 | -21 | -4.992% | TN 水质在线 自动监测仪 | 采用浓度值约为0.5倍 现场工作量程上限的标准样品 | ±10% | 1
[11 empty] | 实际水样总氮<2mg/L | ±0.3mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15% |  | 锌水质在线自动监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样锌≤1.00mg/L | ±0.10mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[11 empty] | 质控样（1.5mg/L） | ±0.3mg/L | 当实际水样实验室测定值小于2mg/L且比对结果不合格时，用1.5mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[15 empty] | 实际水样锌＞1.00mg/L | ≤15%
[10 empty] | pH 水质在线自动监测仪 | 实际水样 | ±0.5pH | 实际水样比对数量为1对，比对结果应满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 超声波明渠 流量计 | 液位比对误差 | 12 mm | 6 组数据
[11 empty] | 流量比对误差 | ±10% | 10 分钟累计流量 | 六价铬水质在线自动监测仪 | 实际水样六价铬≤0.400mg/L | ≤0.060mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[10 empty] | 六价铬水质在线 自动监测仪 | 实际水样六价铬≤0.400mg/L | ≤0.060mg/L | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 实际水样六价铬＞0.400mg/L | ≤15% |  |  | 实际水样六价铬＞0.400mg/L | ≤15%
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | 总铬水质在线自动监测仪 | 实际水样 | ±15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[10 empty] | 铅水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | 铅水质在线自动监测仪 （II型仪器） | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | 镉水质在线自动监测仪 （II型仪器） | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[10 empty] | 镉水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | 汞水质在线自动监测仪 （II型仪器） | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | 砷水质在线自动监测仪 （II型仪器） | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[10 empty] | 砷水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 |  | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[14 empty] | pH水质在线自动监测仪 | 实际水样 | ±0.5pH | 实际水样比对数量为1对，比对结果应满足要求。
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。 | 余（总）氯水质在线自动监测仪 | 实际水样 | ±5%或±0.035mg/L（按Cl2计）， 取较大者 | 实际水样比对数量为1对，比对结果应满足要求。
[14 empty] | 温度计 | 现场水温比对 | ±5℃ | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对比对结果满足要求。
[10 empty] | 总铬水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ±15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。 | 超声波明渠流量计 | 液体比对误差 | 12mm | 6组数据
[15 empty] | 流量比对误差 | ±10% | 10分钟累计流量
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 汞水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 镍水质在线 自动监测仪 | 实际水样镍≤0.50mg/L | ≤25% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 实际水样镍＞0.50mg/L | ≤15%
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 铜水质在线 自动监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样铜≤0.50mg/L | ≤20% | 实际水样比对不少于3对。 当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 实际水样铜＞0.50mg/L | ≤15%
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 锌水质在线 自动监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样锌≤1.00mg/L | ±0.10mg/L | 实际水样比对不少于3对。当实际水样比对数量为3对时，至少2对的比对结果满足要求。
[11 empty] | 实际水样锌＞1.00mg/L | ≤15%
[11 empty] | 质控样（0.1mg/L） | ±0.01mg/L | 当实际水样实验室测定值小于0.1mg/L且比对结果不合格时，用0.1mg/L质控样代替实际水样进行试验，至少测定2次，比对结果均应满足要求。
[10 empty] | 余（总）氯水质在线 自动监测仪 | 实际水样 | ±5%或±0.035mg/L（按Cl2计），取较大者 | 实际水样比对数量为1对，比对结果应满足要求。
[10 empty] | 超声波明渠流量计 | 液体比对误差 | 12mm | 6组数据
[11 empty] | 流量比对误差 | ±10% | 10分钟累计流量
Note on M4: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：CODCr修正值为 2mg/L
Note on M13: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：NH3-N 修正值为 0.01mg/L
Note on M21: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：TP 修正值为 0.005mg/L
Note on M29: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：TN 修正值为 0.025mg/L

## 废水验收比对
| 铜镍锌 >1.00mg/L |  |  | 序号 | 总铬 |  |  |  | 六价铬＞0.4mg/L |  |  |  | 2组 |  |  |  | 深圳市指南验收没有说明都小于或一大一小时用替代样比对，报告说明比对结果不适用无法判定 | [5 empty] | 深圳市指南验收没有说明都小于或一大一小时用替代样比对，报告说明比对结果不适用无法判定
序号 | CEMS测定值 | 实验室 | 9组 |  | 在线 | 实验室 | 10组 | 序号 | 在线 | 实验室 | 15组 | 序号 | CEMS | 实验室 | 绝对误差 | 相对误差 | 354验收都小于时计算绝对误差不评价，用替代样比对判定； 一大一小说明不适用，无法判定；都大于时，计算评价。 | [5 empty] | 354验收都小于时计算绝对误差不评价，用替代样比对判定； 一大一小说明不适用，无法判定；都大于时，计算评价。
| 0.9345 | 0.98 | 0.028833 | 1 | 0.0128 | 0.487 | 0.4722 | 1 | 0.101 | 0.102 | 0 | 1 | 0.4562 | 2 | -1.54 | -77%
2 | 0.9261 | 0.91 | 0.037233 | 2 | 0.0129 | 0.483 | 0.4721 | 2 | 0.102 | 0.1 | 0.001 | 2 | 0.4638 |  |  |  | 仪器类型 | 技术指标：深圳市、354 |  | 比对限值 | 样品数量要求 |  | 仪器类型 | 技术指标：深圳市、354 | 比对指标限值 | 监测要求
3 | 0.9321 | 1 | 0.031233 | 3 | 0.0128 | 0.485 | 0.4722 | 3 | 0.1 | 0.101 | 0.001 | 1 | 0.4844 | 2 | -1.5116 | -75.58% | 化学需氧量（CODCr） 水质自动在线 监测仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜30 mg/L | ±5mg/L | 2个标准样品；每个标准样品，在线监测仪测3次，结果均应满足比对限值要求。 |  | 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪 | 实际水样CODcr＜30mg/L（用浓度为20~25mg/L的标准物质或标准样品替代实际水样进行测试） | ±5mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测2次，实验室监测1次。
4 | 0.9278 | 0.96333 | 0.035533 | 4 | 0.0129 | 0.485 | 0.4721 | 4 | 0.101 | 0.101 | 0 | 2 | 0.4923 | [5 empty] | 有证标准溶液浓度≥30 mg/L | ±10%
5 | 0.9198 |  | 0.043533 | 5 | 0.0128 |  | 0.4722 | 5 | 0.102 |  | 0.001 | 1 | 1.769 | 2 | -0.25795 | -12.9% |  | 实际水样 | 实际水样CODcr＜30mg/L （用浓度为20-25mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测2次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。
6 | 0.9253 |  | 0.038033 | 6 | 0.0129 |  | 0.4721 | 6 | 0.101 |  | 0 | 2 | 1.7151 | [10 empty] | 30mg/L≤实际水样CODcr<60mg/L | ±30%
7 | 0.9227 |  | 0.040633 | 7 | 0.0125 |  | 0.4725 | 7 | 0.101 |  | 0 |  | 3组 | [10 empty] | 60mg/L≤实际水样CODcr<100mg/L | ±20%
8 | 0.924 |  | 0.039333 | 8 | 0.0129 |  | 0.4721 | 8 | 0.101 |  | 0 | 序号 | CEMS | 实验室 | 绝对误差 | 相对误差 |  |  | 30mg/L≤实际水样CODcr<60mg/L | ±30% |  |  |  | 实际水样CODcr≥100mg/L | ±15%
9 | 0.921 |  | 0.042333 | 9 | 0.0127 |  | 0.4723 | 9 | 0.1 |  | 0.001 | 1 | 23.1789 | 26 | -2.5068 | -9.641% |  |  | 60mg/L≤实际水样CODcr<100mg/L | ±20% |  |  | 氨氮（NH3-N）水质自动在线监测仪 | 实际水样氨氮<2mg/L（用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测2次，实验室监测1次。
均值 | 0.92592 | 和值 | 0.3367 | 10 | 0.0126 |  | 0.4724 | 10 | 0.1 |  | 0.001 | 2 | 23.4687 | [5 empty] | 实际水样CODcr≥100mg/L | ±15%
|  | 相对误差 | 11.65% | 均值 | 0.01278 | 和值 | 4.7222 | 11 | 0.101 |  | 0 | 3 | 23.8321 |  |  |  | 氨氮 （NH3-N） 水质自动在线 监测仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2 mg/L | ±0.3mg/L | 2个标准样品；每个标准样品，在线监测仪测3次，结果均应满足比对限值要求。 |  |  | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15%
[6 empty] | 相对误差 | 324.5% | 12 | 0.1 |  | 0.001 | 1 | 21.6448 | 19 | 3.363 | 17.7% |  |  | 有证标准溶液浓度≥2 mg/L | ±10% |  |  | 总磷（TP）水质自动在线监测仪 | 实际水样总磷<0.4mg/L（用浓度为0.2mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.06mg/L ±0.04mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测2次，实验室监测1次。 | 深圳市：0.2/0.04 354：0.3/0.06
序号 | 在线 | 实验室 | 相对误差 | 9组 |  |  |  | 13 | 0.101 |  | 0 | 2 | 21.6402 |  |  |  |  | 实际水样 | 实际水样氨氮<2mg/L | ±0.3mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测2次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。
1 | 0.1851 | 0.2 | 7.683% | 0.0149 |  |  |  | 14 | 0.102 |  | 0.001 | 3 | 23.804 | [5 empty] | （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） |  |  |  |  | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15%
2 | 0.1959 |  |  | 0.0041 |  |  |  | 15 | 0.102 |  | 0.001 | 1 | 45.9024 | 47 | -0.9062 | -1.928% | [6 empty] | 总氮（TN）水质自动在线监测仪 | 实际水样总氮<2mg/L（用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测2次，实验室监测1次。
3 | 0.1957 |  |  | 0.0043 |  |  |  | 均值 | 0.101 | 和值 | 0.008 | 2 | 46.2069 | [5 empty] | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15%
4 | 0.1961 | 0.2 |  | 0.0039 | [5 empty] | 相对误差 | 2.64% | 3 | 46.1721 |  |  |  | 总磷（TP） 水质自动在线 监测仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜0.4 mg/L | ±0.04mg/L | 2个标准样品；每个标准样品，在线监测仪测3次，结果均应满足比对限值要求。 | 深圳市：0.2/0.04 354： 0.3/0.06 |  | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15%
5 | 0.1963 |  |  | 0.0037 | [14 empty] | 有证标准溶液浓度≥0.4 mg/L | ±10% |  |  | 铜水质自动在线监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样铜≤0.50mg/L | ≤20% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测9次，实验室监测3次。
6 | 0.1988 |  |  | 0.0012 |  | 序号 | 在线 | 实验室 | 绝对误差 | 相对误差 | 15组 |  | 6组 |  |  |  |  | 实际水样 | 实际水样总磷<0.4mg/L | ±0.04mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测2次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。 |  |  | 实际水样铜＞0.50mg/L | ≤15%
7 | 0.1958 | 0.2 |  | 0.0042 |  | 1 | 0.497 | 0.498 | 0.010467 | 10.57% | 0.00033333 | 序号 | CEMS | 实验室 | 绝对误差 | 相对误差 |  |  | （用浓度为0.2mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） |  |  |  | 镍水质自动在线监测仪 | 实际水样镍≤0.50mg/L | ≤25% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测9次，实验室监测3次。
8 | 0.1952 |  |  | 0.0048 |  | 2 | 0.501 |  |  |  | 0.0036667 | 1 | 6.95 | 7 | -0.021667 | -0.3095% | [7 empty] | 实际水样镍＞0.50mg/L | ≤15%
9 | 0.195 |  |  | 0.005 |  | 3 | 0.505 |  |  |  | 0.0076667 | 2 | 6.96 | [5 empty] | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15% |  |  | 锌水质自动在线监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样锌≤1.00mg/L | ±0.10mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测9次，实验室监测3次。
均值 | 0.19488 | 0.2 | 和值 | 0.0461 |  | 4 | 0.506 |  |  |  | 0.0086667 | 3 | 6.99 |  |  |  | 总氮（TN） 水质自动在线 监测仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2 mg/L | ±0.3mg/L | 2个标准样品；每个标准样品，在线监测仪测3次，结果均应满足比对限值要求。 |  |  | 实际水样锌＞1.00mg/L | ≤15%
[6 empty] | 5 | 0.509 |  |  |  | 0.011667 | 4 | 6.99 | [5 empty] | 有证标准溶液浓度≥2 mg/L | ±10% |  |  | 六价铬水质自动在线监测仪 | 实际水样六价铬≤0.400mg/L | ≤0.060mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测15次，实验室监测3次。
序号 | 在线 | 实验室 | 相对误差 | 10组 |  | 6 | 0.508 | 0.498 |  |  | 0.010667 | 5 | 6.99 |  |  |  |  | 实际水样 | 实际水样总氮<2mg/L | ±0.3mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测2次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。 |  |  | 实际水样六价铬＞0.400mg/L | ≤15%
1 | 0.2021 | 0.2 | 1.85% | 0.0021 |  | 7 | 0.51 |  |  |  | 0.012667 | 6 | 6.99 | [5 empty] | （用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） |  |  |  | 总铬水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ±15% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测10次，实验室监测3次。
2 | 0.2008 |  |  | 0.0008 |  | 8 | 0.508 |  |  |  | 0.010667 | 1 | 6.99 | 7 | -0.0016667 | -0.02381%
3 | 0.2023 |  |  | 0.0023 |  | 9 | 0.51 |  |  |  | 0.012667 | 2 | 7 | [5 empty] | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15% |  |  | 铅水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测15次，实验室监测3次
4 | 0.2009 | 0.2 |  | 0.0009 |  | 10 | 0.51 |  |  |  | 0.012667 | 3 | 7 |  |  |  | pH水质自动 在线监测仪 | 准确度 |  | ±0.5 | pH=4.008（25℃）标准样品，在线监测仪测3次，结果均应满足比对限值要求。
5 | 0.2008 |  |  | 0.0008 |  | 11 | 0.512 | 0.496 |  |  | 0.014667 | 4 | 7 | [9 empty] | 镉水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测15次，实验室监测3次。
6 | 0.2005 |  |  | 0.0005 |  | 12 | 0.508 |  |  |  | 0.010667 | 5 | 7 |  |  |  |  | 实际水样 |  | ±0.5 | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测6次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。
7 | 0.2004 | 0.2 |  | 0.0004 |  | 13 | 0.511 |  |  |  | 0.013667 | 6 | 7 | [9 empty] | 汞水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测15次，实验室监测3次。
8 | 0.2009 |  |  | 0.0009 |  | 14 | 0.511 |  |  |  | 0.013667 | 1 | 4.21 | 4 | 0.27 | 6.75% | 六价铬水质自动在线监测仪 | 实际水样六价铬≤0.400mg/L |  | ≤0.060mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测15次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
9 | 0.2009 |  |  | 0.0009 |  | 15 | 0.511 |  |  |  | 0.013667 | 2 | 4.22 |  |  |  |  | 实际水样六价铬＞0.400mg/L |  | ≤15% |  |  | 砷水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ≤15% | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测15次，实验室监测3次。
10 | 0.2015 |  |  | 0.0015 |  | 均值 | 0.5078 | 0.49733 |  | 和值 | 0.15767 | 3 | 4.24
均值 | 0.20111 | 0.2 | 和值 | 0.0111 | [7 empty] | 4 | 4.29 |  |  |  | 铅水质自动 在线监测仪 | 实际水样 |  | ≤15% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测15次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。 |  | pH水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ±0.5pH | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪测监6次，实验室监测1次。
[12 empty] | 5 | 4.33
[12 empty] | 6 | 4.33 | [9 empty] | 余（总）氯水质自动在线监测仪 | 实际水样 | ±0.5mg/L | 取3种实际水样；每种水样，在线监测仪监测2次，实验室监测1次。
[17 empty] | 镉水质自动 在线监测仪 | 实际水样 |  | ≤15% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测15次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[17 empty] | 砷水质自动 在线监测仪 | 实际水样 |  | ≤15% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测15次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[17 empty] | 总铬水质自动 在线监测仪 | 实际水样 |  | ±15% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测10次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[17 empty] | 汞水质自动 在线监测仪 | 实际水样 |  | ≤15% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测15次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[17 empty] | 镍水质自动 在线监测仪 | 实际水样镍≤0.50mg/L |  | ≤25% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测9次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[18 empty] | 实际水样镍＞0.50mg/L |  | ≤15%
[17 empty] | 铜水质自动 在线监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样铜≤0.50mg/L |  | ≤20% | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测9次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[18 empty] | 实际水样铜＞0.50mg/L |  | ≤15%
[17 empty] | 锌水质自动 在线监测仪 | 0.10mg/L≤实际水样锌≤1.00mg/L |  | ±0.10mg/L | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测9次，实验室测3次；比对结果均应满足比对限值要求。
[18 empty] | 实际水样锌＞1.00mg/L |  | ≤15%
[17 empty] | 余（总）氯 水质自动在线监测仪 | 准确度 测量精密度 |  | ±0.5mg/L或 ±0.035mg/L 取较大者 | 取3个实际水样；每个水样，在线监测仪测2次，实验室测1次；比对结果均应满足比对限值要求。
[18 empty] | 实际水样 |  | ±0.5mg/L
Note on S5: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：CODCr修正值为 2mg/L
Note on S13: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：NH3-N 修正值为 0.01mg/L
Note on S19: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：TP 修正值为 0.005mg/L
Note on U22: 替代样浓度 / 限值 深圳市：0.2mg/L / 0.04mg/L 354：0.3mg/L / 0.06mg/L
Note on S25: 监测值为零值、零点漂移限值范围内的负值或低于仪器检出限，并判断为有效数据时， 应采用修正后的值参与统计。修正规则为：TN 修正值为 0.025mg/L

## 烟气比对
相对准确度 5组 | Nox |  |  | SO2 |  |  | 含氧量 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 相对准确度 9组 | Nox |  |  | SO2 |  |  | 含氧量 |  |  | 非甲烷总烃
序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差 | 序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差
1 | 15.3 | 14.7 | 0.6 | 15.1 | 15 | 0.1 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | 14.8 | 14.6 | 0.2 | 1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 20.9 | 20.2 | 0.7 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 41.4 | 58.5 | -17.1
2 | 15.5 | 15 | 0.5 | 15 | 15.1 | -0.1 | 14.3 | 14.6 | -0.3 | 14.8 | 14.6 | 0.2 | 2 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 20.9 | 19.7 | 1.2 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 39.6 | 73.5 | -33.9
3 | 15.1 | 14.9 | 0.2 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 14.7 | 0.4 | 14.8 | 14.6 | 0.2 | 3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 21 | 20.2 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 41.6 | 73.6 | -32
4 | 15.6 | 15.8 | -0.2 | 15 | 15 | 0 | 14.3 | 14.5 | -0.2 | 14.5 | 14.6 | -0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 21 | 20.2 | 0.8 | 4.5 | 4 | 0.5 | 83.6 | 64.7 | 18.9
5 | 15.9 | 15.6 | 0.3 | 15.1 | 15 | 0.1 | 14.9 | 14.8 | 0.1 | 14.5 | 14.6 | -0.1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 21 | 20.2 | 0.8 | 4.4 | 3.9 | 0.5 | 8.39 | 48.8 | -40.41
平均值 RM | 15.48 | 15.2 | 0.28 | 15.06 | 15.04 | 0.02 | 14.6 | 14.64 | -0.04 | 14.68 | 14.6 | 0.08 | 6 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 21.1 | 20.2 | 0.9 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 10.6 | 23.1 | -12.5
序号: 绝对误差; 参比方法: -0.28; 参比方法: -0.02; 参比方法: 0.04; 实验室: -0.08 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.9 | 20.2 | 0.7 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 8.09 | 17.4 | -9.31
序号: 相对误差; 参比方法: -1.809%; 参比方法: -0.1328%; 参比方法: 0.0027397; 实验室: -0.545% | 8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 21 | 20.2 | 0.8 | 4.5 | 4 | 0.5 | 8.82 | 18.1 | -9.28
序号: 数据对差的平均值 的绝对值di; 参比方法: 0.28; 参比方法: 0.02; 参比方法: 0.04; 实验室: 0.08 | 9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.9 | 20.2 | 0.7 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 8.4 | 18.6 | -10.2
序号: 数据对差的标准偏差 Sd; 参比方法: 0.31145; 参比方法: 0.083666; 参比方法: 0.2881; 实验室: 0.16432 | 平均值 | 3.6667 | 3.6333 | 0.033333 | 20.9667 | 20.1444 | 0.82222 | 4.5 | 3.9444 | 0.55556 | 27.8333 | 44.0333 | -16.2
序号: 置信系数 t（2.571）; 参比方法: 0.3581; 参比方法: 0.083581; 参比方法: 0.2878; 实验室: 0.16415 | 绝对误差 | -0.033333 |  |  | -0.82222 |  |  | -0.55556 |  |  | 16.2
序号: 相对准确度 RA; 参比方法: 4.122%; 参比方法: 0.6878%; 参比方法: 2.245%; 实验室: 1.663% | 相对误差 | -0.9091% |  |  | -3.922% |  |  | -12.35% |  |  | 58.2%
[13 empty] | 数据对差的平均值 的绝对值di | 0.033333 |  |  | 0.82222 |  |  | 0.55556 |  |  | 16.2
序号: 相对准确度 6组; 参比方法: Nox; 参比方法: SO2; 参比方法: 含氧量; 实验室: 非甲烷总烃 | 数据对差的标准偏差 | 0.05 |  |  | 0.15635 |  |  | 0.052705 |  |  | 17.7726
[13 empty] | 置信系数t（2.262） | 0.0377 |  |  | 0.11789 |  |  | 0.039739 |  |  | 13.4005 | bar: 序号
序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差 | 相对准确度 | 1.937% |  |  | 4.484% |  |  | 13.23% |  |  | 106.3%
1 | 15 | 15.5 | -0.5 | 15.1 | 15 | 0.1 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | 14.8 | 14.6 | 0.2
2 | 15.3 | 15.7 | -0.4 | 15 | 15.1 | -0.1 | 14.3 | 14.6 | -0.3 | 14.8 | 14.6 | 0.2
3 | 15.7 | 16 | -0.3 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 14.7 | 0.4 | 14.8 | 14.6 | 0.2
4 | 15 | 15.6 | -0.6 | 15 | 15 | 0 | 14.3 | 14.5 | -0.2 | 14.5 | 14.6 | -0.1
5 | 14.9 | 15.6 | -0.7 | 15.1 | 15 | 0.1 | 14.9 | 14.8 | 0.1 | 14.5 | 14.6 | -0.1
6 | 14.2 | 14.6 | -0.4 | 15.1 | 15 | 0.1 | 14.4 | 14.7 | -0.3 | 14.6 | 14.6 | 0
平均值 RM | 15.0167 | 15.5 | -0.48333 | 15.0667 | 15.0333 | 0.033333 | 14.5667 | 14.65 | -0.083333 | 14.6667 | 14.6 | 0.066667
绝对误差 | 0.48333 |  |  | -0.033333 |  |  | 0.083333 |  |  | -0.066667
相对误差 | 3.219% |  |  | -0.2212% |  |  | 0.0057208 |  |  | -0.4545%
数据对差的平均值 的绝对值di | 0.48333 |  |  | 0.033333 |  |  | 0.083333 |  |  | 0.066667
数据对差的标准偏差 Sd | 0.1472 |  |  | 0.08165 |  |  | 0.27869 |  |  | 0.15055
置信系数 t（2.447） | 0.14705 |  |  | 0.081567 |  |  | 0.2784 |  |  | 0.1504
相对准确度 RA | 4.198% |  |  | 0.7626% |  |  | 2.483% |  |  | 1.48%
HJ75-2017 计算置信系数用T值表（95%置信水平）
次数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
置信系数 | 2.571 | 2.447 | 2.365 | 2.306 | 2.262 | 2.228 | 2.201 | 1.179 | 2.16 | 2.145 | 2.131 | 2.12

## 示值误差
SO2满量程不小于100μmol/mol NOX满量程不小于200μmol/mol |  |  |  | SO2满量程小于100μmol/mol NOX满量程小于200μmol/mol
| 示值误差 | 1.34 |  |  | 示值误差 | 2.807
频次 | CEMS测定值 |  |  | 频次 | CEMS测定值
1 | 201 |  | 标气值 | 1 | 201 |  | 标气值
2 | 202 |  | 199 | 2 | 202 |  | 199
3 | 202 |  |  | 3 | 202
4 | 202 |  |  | 4 | 202 |  | 满量程值
5 | 202 |  |  | 5 | 202 |  | 95
6 | 201 |  |  | 6 | 201
平均值 | 201.6667 |  |  | 平均值 | 201.6667
| 示值误差 | 0.50251 |  |  | 示值误差 | 2.807
频次 | CEMS测定值 |  |  | 频次 | CEMS测定值
1 | 200 |  | 标气值 | 1 | 201 |  | 标气值
2 | 200 |  | 199 | 2 | 202 |  | 199
3 | 200 |  |  | 3 | 202 |  | 满量程值
平均值 | 200 |  |  | 平均值 | 201.6667 |  | 95
| 示值误差 | 0.3268 |  |  | 示值误差 | 2.6316
频次 | CEMS测定值 |  |  | 频次 | CEMS测定值
1 | 307 |  | 标气值 | 1 | 201
2 | 307 |  | 306 | 2 | 202 | 标气值 | 199
平均值 | 307 |  |  | 平均值 | 201.5 | 满量程值 | 95

## 相对准确度
相对准确度
| CEMS测定值 | 参比方法测定值 | 数据对之差di | Tf0.95=n-1 | Sd | 开根号N | CC
1 | 5.75 | 6.35 | -0.6 | 2.306 | 0.2696 | 3 | 0.20724
2 | 4.28 | 5.37 | -1.09
3 | 5.72 | 6.38 | -0.66
4 | 6.04 | 6.2 | -0.16
5 | 5.94 | 6.24 | -0.3
6 | 4.48 | 5.2 | -0.72
7 | 5.9 | 6.4 | -0.5
8 | 5.93 | 6.46 | -0.53
9 | 5.85 | 6.23 | -0.38
平均值 |  | 6.0922 | -0.54889
RA | 12.4113
相对准确度
| CEMS测定值 | 参比方法测定值 | 数据对之差di | Tf0.95=n-1 | Sd | 开根号N | CC
1 | 18.31 | 18.81 | -0.5 | 2.571 | 0.07414 | 2.4495 | 0.077817
2 | 18.22 | 18.63 | -0.41
3 | 18.57 | 18.85 | -0.28
4 | 18.61 | 19.06 | -0.45
5 | 18.23 | 18.67 | -0.44
6 | 18.37 | 18.8 | -0.43
平均值 | 18.385 | 18.8033 | -0.41833
RA | 2.6386
Note on C12: Administrator: RM平均值
Note on E12: Administrator: d平均值
Note on C25: Administrator: RM平均值
Note on E25: Administrator: d平均值

## 在线比对汇总
废水：
标准 | 项目 | 适用范围 | 技术要求
|  |  | 实际水样比对 | 在线监测仪加标回收/标准样品分析
DB44/T1718-2015 | 镍 | 性能检验、验收 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析9次，实验室分析3次；
DB44/T1719-2015 | 铜 | 性能检验、验收 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析9次，实验室分析3次；
DB44/T1823-2016 | 锌 | 性能检验、验收 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析9次，实验室分析3次；
HJ 609-2019 | 六价铬 | 性能检验 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | —
2、每个水样：在线监测仪分析15次，实验室分析3次；
HJ 762-2015 | 铅 | 性能检验 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析15次，实验室分析3次；
HJ 763-2015 | 镉 | 性能检验 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析15次，实验室分析3次；
HJ 764-2015 | 砷 | 性能检验 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析15次，实验室分析3次；
HJ 798-2016 | 总铬 | 性能检验 | 1、3个水样：≤0.1mg/L（低）、1~2mg/L（中）、接近最大量程（高）； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析10次，实验室分析3次
HJ 926-2017 | 汞 | 性能检验 | 1、3个水样：高、中、低浓度； | 1、取1个实际水样加标，在线监测仪分析3次；
2、每个水样：在线监测仪分析15次，实验室分析3次；
HJ 354-2019 | COD | 验收 | 1、以1h为周期，以在线模式，取3个实际水样； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于实际浓度2~3倍；
|  |  | 2、每个水样：在线监测仪分析2次、实验室分析1次； | 2、以1h为周期，以离线模式，每个标准样分析3次
2、实际水样COD<30mg/L时，用20~25mg/L标准样替代；在线仪器分析2次。
HJ 354-2019 | 氨氮 | 验收 | 1、以1h为周期，以在线模式，取3个实际水样； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于实际浓度2~3倍；
|  |  | 2、每个水样：在线监测仪分析2次、实验室分析1次； | 2、以1h为周期，以离线模式，每个标准样分析3次
3、实际水样NH3-N<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代；在线仪器分析2次。
HJ 354-2019 | 总磷 | 验收 | 1、以1h为周期，取3个实际水样； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于实际浓度2~3倍；
|  |  | 2、每个水样：在线监测仪分析2次、实验室分析1次； | 2、以1h为周期，以离线模式，每个标准样分析3次
3、实际水样TP<0.4mg/L时，用0.3mg/L标准样替代；在线仪器分析2次。
HJ 354-2019 | 总氮 | 验收 | 1、以1h为周期，取3个实际水样； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于实际浓度2~3倍；
|  |  | 2、每个水样：在线监测仪分析2次、实验室分析1次； | 2、以1h为周期，以离线模式，每个标准样分析3次
3、实际水样TN<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代；在线仪器分析2次。
HJ 354-2019 | PH | 验收 | 1、以1h为周期，取3个实际水样； | 1、取PH=4.008的标准样品，连续测定6次。
2、每个水样：在线监测仪分析6次、实验室分析1次；
HJ 355-2019 | COD | 日常运行 | 1、以1小时为周期，取3个实际水样； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、每个水样，在线监测仪分析1次、实验室分析1次；至少2对数据合格；分析完成后在10min之内数据上报平台；
3、实际水样COD<30mg/L时，用20~25mg/L标准样替代；在线设备分析3次。
HJ 355-2019 | 氨氮 | 日常运行 | 1、以1小时为周期，取3个实际水样； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、每个水样，在线监测仪分析1次、实验室分析1次；至少2对数据合格；分析完成后在10min之内数据上报平台；
3、实际水样NH3-N<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代；在线设备分析3次。
HJ 355-2019 | 总磷 | 日常运行 | 1、以1小时为周期，取3个实际水样； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、每个水样，在线监测仪分析1次、实验室分析1次；至少2对数据合格；分析完成后在10min之内数据上报平台；
3、实际水样TP<0.4mg/L时，用0.2mg/L标准样替代；在线设备分析3次。
HJ 355-2019 | 总氮 | 日常运行 | 1、以1小时为周期，取3个实际水样； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、每个水样，在线监测仪分析1次、实验室分析1次；至少2对数据合格；分析完成后在10min之内数据上报平台；
3、实际水样TN<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代；在线设备分析3次。
HJ 355-2019 | PH | 日常运行 | 1、以10min为周期，取3个实际水样； | —
2、每个水样，在线监测仪分析1次、实验室分析1次；分析完成后在10min之内数据上报平台；
深圳市指南 | COD | 验收 | 1、以1h为周期，在线设备分析3个实际水样；每个水样分析2次； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于排放标准2~3倍；
|  |  | 2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次； | 2、以1h为周期，每个标准样分析3次
3、实际水样COD<30mg/L时，用20~25mg/L标准样替代，分析2次。
深圳市指南 | 氨氮 | 验收 | 1、以1h为周期，在线设备分析3个实际水样，每个水样分析2次； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于排放标准2~3倍；
|  |  | 2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次； | 2、以1h为周期，每个标准样分析3次
3、实际水样NH3-N<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代，分析2次。
深圳市指南 | 总磷 | 验收 | 1、以1h为周期，在线设备分析3个实际水样，每个水样分析2次； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于排放标准2~3倍；
|  |  | 2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次； | 2、以1h为周期，每个标准样分析3次
3、实际水样TP<0.4mg/L时，用0.2mg/L标准样替代，分析2次。
深圳市指南 | 总氮 | 验收 | 1、以1h为周期，在线设备分析3个实际水样，每个水样分析2次； | 1、2个标准样品：接近实际浓度、高于排放标准2~3倍；
|  |  | 2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次； | 2、以1h为周期，每个标准样分析3次
3、实际水样TN<2mg/L时，用1.5mg/L标准样替代，分析2次。
深圳市指南 | 余氯 | 验收 | 1、以1h为周期，分析3个实际水样，每个水样分析6次；
2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次
深圳市指南 | PH | 验收 | 1、以1h为周期，分析3个实际水样，每个水样分析6次； | 1、取PH=4.008的标准样品，连续测定6次。
2、实验室分析3个实际水样，每个水样分析1次
深圳市指南 | 重金属 | 验收 | 参考相应自动在线监测仪技术要求及检测方法
深圳市指南 | COD | 日常运行 | 1、取3个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次，至少2对数据合格； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、当实际水样COD<30mg/L且比对不合格时，用20mg/L标准样品替代，分析2次；
深圳市指南 | 氨氮 | 日常运行 | 1、取3个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次，至少2对数据合格； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、实际水样NH3-N<2mg/L且比对不合格时，用1.5mg/L标准样品替代，分析2次；
深圳市指南 | 总磷 | 日常运行 | 1、取3个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次，至少2对数据合格； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、实际水样TP<0.4mg/L且比对不合格时，用0.2mg/L标准样品替代，分析2次；
深圳市指南 | 总氮 | 日常运行 | 1、取3个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次，至少2对数据合格； | 1、选择1个工作量程0.5倍的标准样；
2、实际水样TN<2mg/L且比对不合格时，用1.5mg/L标准样品替代，分析2次；
深圳市指南 | 余氯 | 日常运行 | 1、取1个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次；
深圳市指南 | PH | 日常运行 | 1、取1个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次；
深圳市指南 | 重金属 | 日常运行 | 1、参考相应自动在线监测仪技术要求及检测方法；
2、取3个实际水样，每个水样在线监测仪和实验室各分析1次，至少2对数据合格；
3、实际水样<0.1mg/L且比对不合格时，用0.1mg/L标准样品替代，分析2次；